背散射谱仪单晶分析器支架铝基碳化硼板材技术文件

[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]一、规格及数量
硼铝板规格数量详见附件图纸。
二、质量要求和技术标准

1、需求产品按以下技术要求执行：
（1）材料成分：B4C与6061铝合金；碳化硼原料不能是回收碳化硼
（2）碳化硼质量分数百分比：31% ±1%。
（3）10B同位素含量：19.9%±0.5%范围内；
（4）材料密度 ≥2.62 g/cm3，
（5）按照图纸要求加工，保证行位公差；产品表面和内部均无瑕疵
2、在合同签订和产品完成后，需提供以下产品符合性及可靠性证明：
  （1）产品辐照试验证明，（由具备专业资质的第三方试验室试验）：
快中子积分注量大于或者等于7.0*1019（n/cm2）。
  （2）长期抗热老化试验（由具备专业资质的第三方试验室试验）：
试验温度为400℃，试验时间大于8000h。
（3）长期抗腐蚀试验（由具备专业资质的第三方试验室试验）：
溶液为2500ppm硼酸溶液，试验温度为90.5℃；时间为大于8000小时。
（4）出具核能行业协会关于硼铝合金鉴定证书。
（5）提供3年内核电行业硼铝合金供货业绩，至少包含三个硼铝合金的供货合同。

三、交货时间、地点和方式
交货方式：由乙方负责送货或办理产品托运，运保费由乙方负担；
交货时间： 合同签订后2个月内交付所有成品。
交货地点：广东省东莞市大朗镇中子源园1号散裂中子源园区。
