	项 目
	技术指标及要求

	光阴极尺寸
	直径为20英寸，椭球面，高度小于500mm

	外形尺寸公差
	玻壳在垂直轴线的平面里的投影直径公差 ≤ 2mm，高度差 ≤ 10mm

	光阴极大小
	在垂直轴线的平面里的投影直径与玻壳投影直径之比大于90%

	玻壳气泡
	光阴极表面玻壳气泡：没有大于等于5 mm直径的，直径[2 mm, 5 mm)的不超过5个。其它玻璃部分：没有直径大于5 mm的，直径[2 mm, 5 mm)的不超过10个

	玻壳耐压
	＞ 3 atm，典型值为10 atm

	正常工作高压值
	在5×106增益下，工作电压小于2000 V，每批次最大偏差在平均值的(120 V之内

	工作电流
	小于300 µA

	单光电子峰谷比
	＞ 2 @ 5×106

	频谱响应曲线
	300 nm ~ 650 nm

	量子效率
	在频谱响应曲线的最高点≥25%

	上升时间
	＜ 3 ns @ 5×106，典型值为1.4ns

	渡越时间分散
	＜ 7 ns @ 5×106

	CTTD
	＜ 4 ns @ 5×106

	暗噪声计数率
	＜ 25 kHz @ 5×106，阈值为1/3 个光电子，环境温度22±3摄氏度

	后脉冲比率
	＜ 2% @ 5×106，典型值为1%@ 5×106，主脉冲后0.5 (s ( 10 (s

	稳定性
	在加上工作高压3小时后到12个小时期间，增益变化小于5%，暗噪声率变化小于10%

	抗振稳定性
	经过振幅1 mm、频率25 Hz正弦波，持续时间30 s振动后，无机械损伤，且产品性能满足远距离运输要求

	寿命
	累计阳极输出电荷75库仑时增益降低程度小于20%

	阳极电荷非线性
	≥ 1800光电子（(10%）@ 5×106，均值大于2000光电子，输入脉冲光源脉宽≤30 ns


