[bookmark: OLE_LINK2]逆几何分子振动谱仪探测器模块批量制作与安装调试采购需求
[bookmark: _Hlk240011983][bookmark: OLE_LINK162][bookmark: OLE_LINK161] 1．技术目标： 根据逆几何分子振动谱仪（以下简称分子振动谱仪）的设计要求，分子振动谱仪包含两类探测器：3He管阵列探测器和闪烁体探测器，其中3He管阵列探测器由224只位置灵敏3He管和配套读出系统组成，共分为7个探测器模块，每个探测器模块包括32只3He管及对应的读出电子学系统。闪烁体探测器由6个探测器模块组成，每个模块包含1台探测器及配套电子学，总面积约0.45m2。本项目目标为完成分子振动谱仪3He管阵列探测器和闪烁体探测器的批量制作、性能测试，参与现场安装及施工。 
  2．技术内容：
[bookmark: OLE_LINK1]（1）非弹性模块--3He管探测器： a）3He管测试：安装3He管前，利用万用表对每只3He的电阻进行测试，确定3He管正常后进行安装；b）探测器机械模块测试：安装3He管前，利用三坐标仪对探测器机械模块中用于固定3He管的每个定位槽同轴度进行检测；c）探测器模块组装：完成7个探测器模块3He管、对应读出电子学系统及相关零部件的组装；d）对组装完成后的探测器模块进行漏率测试，需满足漏率指标要求；e）对组装完成后的探测器模块进行基本性能测试，如高压测试、噪声测试、暗计数测试等；f）参与完成探测器在谱仪的现场安装及施工。
（2）弹性模块--闪烁体探测器：a）探测器模块组装：完成6个探测器模块、对应读出电子学系统及相关零部件的组装；b）对组装完成后的探测器模块在暗室进行避光测试；c）探测器及电子学装配后的基本电气性能测试；d）参与完成探测器在谱仪的现场安装及施工。
[bookmark: OLE_LINK163][bookmark: OLE_LINK164]（3）甲方提供所有安装需要的3He管、闪烁体、探测器机械模块及对应的读出电子学系统，提供3He管、闪烁体和探测器模块的检测方案和组装的工艺方案，乙方需有专业人员辅助完成探测器模块工装支架等设计，提供探测器组装及测试过程中所需的场地（3He管阵列探测器组装场地面积≥60m2，闪烁体探测器组装场地≥40m2）、人员（需有专业焊接人员、机械设计辅助人员）、辅助材料的加工、组装和测试设备（如三坐标仪、加工机床、检漏仪、真空泵组、暗室等），与甲方共同开发探测器模块组装和批量检测的流程；搭建符合甲方要求的组装和测试平台，完成7个3He管探测器模块和6个闪烁体探测器模块的批量制作和测试，参与现场安装和调试。       
     2．工作进度： 2026年10月与甲方共同完成探测器模块组装和批量检测流程的制定；2027年1月31日前完成所有探测器模块的批量制作和测试。       


