BGO晶体采购文件

一、采购信息
采购人：济南中科核技术研究院
采购项目：BGO晶体阵列
采购数量：20个
采购用途：探测伽马射线并实现将高能射线转换为低能光子并输出。
技术要求：详见附件2 《主要技术参数响应表》
交货地点：济南中科核技术研究院
交货时间：合同签订后60个自然日内。
质保期：从验收之日起12个月。
二、报价要求
报价文件内容：详见采购公告文件，公告编号
报价文件递交方式：连同报价单一同上传至电子竞价平台，同时将报价材料发送至邮箱：dongmz@ihep.ac.cn。
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附件1
综合评分表

	评分项目
	评分细则
	分值

	价格
部分
（50分）
	本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算：
价格评分 =（评标基准价/投标报价）×50
	50

	商务
部分
（10分）
	1、质量管理体系：
按质量管理体系标准组织，有质量管理体系认证得2分，没有得0分。
	2

	
	2、投标人的相关业绩（每提供一个在投标截止日起近3年内相似产品项目合同案例加2分，最高不超过4分，案例以提供的合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明）。
	4

	
	3、提供近三年财务报表，经审计且内容完整的，4分，内容不完整或未提供的，0分。
	4

	技术
部分
（40分）
	1、技术指标条款响应情况
（1) 技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝；
（2) 技术指标评审基准分为35分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审：
a．标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝；
b．标记为“#”的指标是重要技术条款，正偏离不加分，负偏离每条减  5 分；
c．无标记的指标是一般技术条款，正偏离不加分，负偏离不减分。

注：投标人在响应技术条款时，应提供制造商公开发布的印刷资料（彩页或Datasheet）或检测机构出具的检测报告，若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如果投标人不提供印刷资料或检测报告；印刷资料或检测报告出现与技术规格响应不一致；或无法体现投标人技术规格响应的情况时，评标委员会有权不予以认可。

投标人对标记为星号（“*”）的关键技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告为准，凡不提供技术支持资料的，视为不满足招标文件要求，其投标予以拒绝。
	35

	
	2、 售后及技术支持服务方案
不满足招标文件要求的得0分；基本满足招标文件要求的得2分；完全满足和优于招标文件要求的得5分
	5



附件2
主要技术参数响应表

	项目
	技术参数
	供应商响应指标
	备注

	工作条件
	工作环境温度
	0℃~+60℃
	
	

	单根晶体
	*单根晶体切割尺寸
	9.9mm×9.9mm×20mm
	
	

	
	*晶体条中心距
	10.0mm
	
	

	晶体阵列
	*晶体阵列规格
	5×10
	
	

	
	内反射层之间填充材料
	硫酸钡
	
	

	
	内反射层之间填充材料尺寸
	0.10mm
	
	

	
	外反射层材料
	硫酸钡
	
	

	
	外反射层材料尺寸
	0.25mm
	
	

	
	外保护层材料
	铝箔
	
	

	
	外保护层材料尺寸
	0.05mm
	
	

	
	阵列总尺寸
（含外围保护层）
	50.4mm×100.4mm×20.0mm
	
	

	
	*公差及精度要求
	负公差，精度±0.02mm
	
	

	晶体性能
	#发光衰减时间
	≤300ns
	
	按照GB/T 13181-2002 10.2 直接示波法进行测量

	
	#光产额
	≥8500photon/MeV@25℃
	
	

	
	#发射峰值波长
	480nm±10nm
	
	

	
	*阵列内晶体一致性要求
	光输出＞85%
	
	光输出最低的像素不低于最好像素的85%，以各像素能谱峰位为参照

	
	*各阵列总峰位一致性要求
	总能谱峰位＞85%
	
	光输出最低的阵列不低于最好阵列的85%，以能谱总峰位为参照

	
	#能量分辨率
	≤15%@511keV
	
	

	
	#特殊要求
	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]出光面为6mm×6mm时，光输出衰减不大于50%
	
	测量时可选某条晶体，用反光材料遮住晶体其它位置，仅留6mm×6mm的出光面测量能谱，与无遮挡时该单条晶体能谱相比较



注：标记为“*”的指标是关键技术条款，为必须满足条件，否则将被视为无效报价；标记为“#”的指标是重要技术条款，负偏离会相应扣分。
