《技术指标及验收规范》
第1条 技术指标要求
乙方交付成果应满足以下要求：
1. 排列与对位要求
1. 中子闪烁屏应按 5×10 阵列布置； 
2. 阵列在玻璃光导上应中心对称、排列整齐、间距均匀； 
3. 单片位置偏差不大于 0.3 mm； 
4. 粘接后整体不得出现明显歪斜、错列、局部翘起。 
2. 界面与胶层要求
1. 光学耦合界面应均匀、连续； 
2. 界面层总厚度不大于 0.2 mm； 
3. 界面内不得存在影响使用的明显气泡、异物、尘埃、脱层、开胶； 
4. 不得出现明显影响出光的白雾、条纹或局部悬空现象。 
3. 外观与平整性要求
1. 肉眼观察应无明显颗粒污染、裂纹、崩边、黄变； 
2. 边缘不得有明显溢料污染有效区域； 
3. 样件整体应保持较好平整性，不得出现明显鼓包或翘曲。 
4. 粘接牢度要求
1. 粘接后单片中子闪烁屏应满足垂直挂重 300 g 不脱落； 
2. 粘接过程中不得因工艺应力过大造成闪烁屏不可接受破损。 
5. 环境可靠性要求
1. 经高低温试验 -20 ℃～+80 ℃，1000 h 后，样件不得出现明显气泡、开胶、黄变； 
2. 经双85试验 85 ℃ / 85%RH，1000 h 后，样件不得出现明显气泡、开胶、黄变； 
3. 表面应可耐受常规酒精擦洗，不出现明显失效。 
6. 返修要求
1. 乙方应提供返修方案； 
2. 返修过程中应尽量避免中子闪烁屏破损； 
3. 返修后应具备重新贴合条件。 

第2条 验收方式及验收标准
1. 甲方依据本合同约定的技术指标和交付内容进行验收； 
2. 验收分为资料验收和样件验收两部分： 
1. 资料验收：工艺说明、检测记录、样件清单； 
2. 样件验收：外观、对位精度、粘接牢度； 
3. 若交付成果存在不符合项，甲方有权要求乙方限期整改； 
4. 整改后仍不满足合同要求的，甲方有权拒收，并按合同约定追究乙方责任； 
5. 验收标准包括但不限于：位置偏差 ≤0.3 mm、界面层厚度 ≤0.2 mm、粘接界面无明显气泡/开胶/黄变。 
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