温度计技术规格书

- 概述

  - 适用范围

本技术规格书规定了 CSNS-II工程靶站水冷却系统中所需温度传感器，温度计的技术要求，作为采购、验收的基本依据。

温度计供货必须满足本技术规格书和定货合同的要求，如两者有不同之处，以本技术规格书为准。

  - 使用条件

    - 测量范围

铂电阻温度计：0℃—100℃；

热电偶温度计：0℃—600℃

    - 介质条件

测量端外保护管耐压不小于 1.6MPa。介质流速：≤5m/s

    - 环境条件

最高环境温度：≤50℃相对湿度：≤100%

  - 安全要求和质保等级安全要求：一般级质保等级：QA

- 适用文件

在制造、包装和运输过程中，依据和参照的标准和专用文件如下：

EJ/T 564-2006	《核电厂物项包装、运输、装卸、接收、贮存和维护要求》

GB/T 30121-2013《工业铂热电阻及铂感温元件》

GB/T 16839.1-2018《热电偶 第1部分：电动势规范和允差》

- 选型和结构

为便于温度计损坏后的更换，温度测量选择装配式温度计，感温元件选择铂电阻和热电偶，安装固定方式采用螺纹并焊接。

- 装配式温度计保护套管直径为 Φ12mm（圆管）；

- 装配式温度计的外套管材料为 0Cr18Ni9Ti ；

- 选用防水接线盒；

- 温度计外保护管采用焊接方式固定，测温元件与外保护管的连接螺纹采用M20×1.5。

- 技术指标

  - 测量范围和精度

测量范围：

铂电阻温度计：0℃—100℃。

热电偶温度计：0℃—600℃。

精度：

铂电阻温度计：A 级。

热电偶温度计：I 。

  - 响应时间

≤50s

  - 接线方式

铂电阻温度计：三线制。

热电偶温度计：一正一负，两线。

  - 测量电流

通过温度计元件的电流不超过5mA。

  - 绝缘电阻

常温下，绝缘电阻的试验电压取值为直流 10V—100V 的任意值时，绝缘电阻不小于 100MΩ。

- 供货范围

- 符合本技术规格书要求的温度计；

- 产品合格证。

- 验收

产品在装箱发运之前,由需方的验收小组在制造厂进行出厂验收。出厂验收应参照GB/T 30121-2013《工业铂热电阻及铂感温元件》GB/T 16839.1-2018《热电偶 第1部分：电动势规范和允差》和有关规定执行。

- 标识、包装、运输与贮存

  - 标识

温度计的端部应贴有标签，上面标明制造厂名、编号、型号、规格和出厂日期。

  - 包装与运输

温度计的包装和运输应符合 EJ/T 564-2006 中的有关规定。

（1）包装以前必须清除温度计套管外表面的油脂、污垢及其它杂物，更不允许有如硼或镉的化合物等核毒物；不得使用卤素作为清洗剂。

（ 2）每个运货箱上应清楚地标明用户地址、订货单号和制造厂家等。

  - 贮存

温度计的贮存应符合 EJ/T 564-2006 中的有关规定。

温度计应贮存在空气干燥、不含有腐蚀介质的环境中。

第 4 页	共 4 页

附件1

| 序号 | 设备名称 | 测量范围 | 主要参数及技术要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铂电阻温度计 | 0-100℃ | Pt100，插入深度：50mm；精度：A 级，三线制接线方式，保护套管直径为Φ12mm，温度计外保护管采用焊接方式固定，测温元件与外保护管的连接螺纹采用M20×1.5。 |
| 2 | 热电偶温度计 | 0-600℃ | 热电偶，插入深度：50mm；精度：I ，一正一负，两线，保护套管直径为Φ12mm，温度计外保护管采用焊接方式固定，测温元件与外保护管的连接螺纹采用M20×1.5。 |