低温冷却机组冷箱

- 低温冷却机组冷箱的主要技术指标如下

| 序号 | 主要技术参数 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 常温下绝热真空 | <5×10-2Pa |
| 2 | 整体氦质谱检漏漏率要求 | <1×10-9 Pa·m3/s |
| 3 | 外筒体及法兰承压能力 | -0.1MPa～0.2MPa |
| 4 | 内部管路承压能力 | -0.1MPa～1.6MPa |
| 5 | 液氮筒的承压能力 | -0.1MPa～1MPa |
| 5 | 外筒体及法兰材质 | 304不锈钢 |
| 6 | 内部管路材质 | 304不锈钢 |

- 冷箱尺寸直径为800mm，高为1300mm，里面有一个液氮筒，液氮筒的体积为27L，根据甲方提供的三维图进行结构优化设计，强度校核、工程图的绘制、原材料采购、加工制造、包装运输测试、验收、保修及售后服务等。

- 液氮筒的进出口都设有低温阀门，并且装有液位计、安全阀、压力变送器等，要求能够通过阀门自动控制液位高度。

- 液氮筒内的压力通过氦气控制，具体流程如下（可根据实际情况优化设计），主要有比例压力阀，电磁阀，精准调控阀等组成，要求液氮筒内的压力可调且稳定，压力可调范围为0~10bar。