采购需求

- 设备功能

1、具备接触式扫描检测能力，可采集样品表面二维轮廓曲线，精准获取台阶高度、薄膜厚度、线粗糙度等参数。

2、配套专业分析软件，可实现台阶自动识别、厚度自动计算、粗糙度参数统计，支持图谱导出。

3、样品载台具备高精度位移调节功能，支持样品微调定位，适配片状、块状等不同形态固体样品；探针可设置扫描长度、扫描速度、扫描步长。

4、具备测量结果存储、历史测试文件调取功能，支持图像、轮廓曲线、原始数据同步保存。

- 技术要求

- 样品厚度：≤50mm；

- 样品台尺寸：最大可放入150mm样品；

- 样品台运动方式：可实现水平(X/Y)，旋转（R）电动控制；

- XY电动轴行程：150mm；

- XY重复定位精度：±1μm;

- R轴行程：±360°；

- 重复定位精度：±0.05°

- 最大扫描长度：>55mm；

- 扫描方向：左右双向；

- 扫描速度：5μm/s–1000μm/s；

- 最大测量范围：160μm；

- 最大采集点数：200w点；

- 标准探针：曲率半径2μm，角度60°；

- 一体式减震平台，直动式下针方式搭配双LVDT传感器，具有可靠稳定的高重复性；